Studien Checkliste MRT

Im Vorfeld Kontakt mit den Probanden aufnehmen:

- Aufklärung Studienvorhaben mit Verhaltensbedingungen & fMRT Kriterien

  - Screening (Proband MRT-kompatibel? Einschlusskriterien?)

  - Terminabsprache, Kontaktmöglichkeit per E-Mail oder telefonisch?

  - Mitteilung über Höhe der Aufwandsentschädigung

Vorbereitungen:

- Materialien holen, die für die Studie benötigt werden (z.B. Ohrenstöpsel)

- Schlüssel MRT holen

- Studienbuch und Messprotokoll ( + MRT-Aufklärung IZKF)

- Klären, wer MR-Arzt in Rufbereitschaft ist (für Notfälle)

Aufbau im MRT Kontroll Raum:

- Stimuli Box: alle Kippschalter anschalten

- Am PC Stimulationssoftware öffnen, die PCs sollten immer eingeschaltet sein

- Eintrag im Studienlogbuch/Patientenliste am Syngo überprüfen, dass keine Probandennr. doppelt vergeben wird

- B-MRT s. Foto überprüfen (hier eigenes Foto vom spezifischen MR Set-up einfügen)

- Generator: MRI muss rot leuchten, ansonsten umstellen: Verbindung zwischen Scanner und PC1 testen (schwarzer kleiner Knopf über den PCs auf „single“ dann sendet Scanner einen Puls), dann über schwarzen Knopf auf „MR“ stellen

- Einmal den Reset Knopf drücken

- Button-Box Signale testen/am Generator kontrollieren

- Evtl. Physiologische Messgeräte aufbauen und testen

Mit dem Probanden:

- Probanden bitten, auf Toilette zu gehen, alles aus Metall ablegen (evtl. Metalldetektor)

- Mündliche Aufklärung Studienvorhaben + MRT-Aufklärung

- Risiken fMRT (Zufallsbefund Aufklärung)

- Teilnehmerinfo/Einwilligung/Datenschutz (Kopie der Einwilligung für den Probanden)

MRT:

- Falls MRT noch nicht hochgefahren ist: Schlüssel aus dem Schlüsselkasten im Kontroll Raum MRT holen, am MRT Bedienfeld einstecken und drehen, auf ON drücken,  PC für den Scanner starten, das Hochfahren dauert ca. 15 min

- MRT-Raum aufschließen (Schlüssel auch im Schlüsselkasten)

- Bildschirm hinter dem MRT in Position bringen, anschalten

- Papier für die Patientenliege unter der Spüle

- Patient registrieren (Probanden-Nummer, keinen Namen), als Assistenz Messführerscheininhaber angeben

- Aus dem USER Baum Sequenzen auswählen – drag and drop reinziehen

- Probanden lagern ->, Ohrstöpsel+Kopfhörer, Beine+Arme hochlagern, evtl. zudecken falls leicht bekleidet

  - Kabelschleifen vermeiden, Leiterschleifen vermeiden

  - Notfall Alarm erklären

  - Sitzt der Spiegel korrekt?

  - Spule anbringen, Laser auf die Nasenwurzel einstellen, reinfahren

Abbau im MRT Raum:

  - Proband nach dem Beenden des Scans sofort aus dem Raum holen

- Probandenquittung – Excel-Tabelle/Kasse: Unterschrift

- Heliumstand im MRT-Logbuch eintragen

  - Kopfspule und Kopfhörer desinfizieren und Papier wechseln

  - Evtl. Studien-Material aus dem MRT-raum rausräumen

  - Monitor zur Seite schieben und Kippschalter am Netzteil ausschalten

  - Scannertür abschließen und Schlüssel zurück in den Schlüsselkasten

Abbau im MRT Kontroll Raum:

  - Registerkarte des Probanden im Syngo schließen

  - Daten sichern

  - Am PC ausloggen, die PCs nicht ausschalten!

  - Alle Kippschalter an der Stimuli Box ausschalten

  - Logbuch-Eintragung kontrollieren

  - Schlüsselkasten abschließen

  - Aufräumen im MRT-Kontrollraum

  - Türen sollen alle verschlossen sein beim Verlassen des Raumes – kontrollieren

  - MRT- Schlüssel zurück bringen